| №/ № | Sinov turlarining nomi (Наименование видов испытаний) | Me`yoriy hujjat talablari (Требования по НД) | Me`yoriy hujjat bo`yicha sinov usullari (Методы испытаний по НД) | Sinov natijalari (Фактическое значение параметров) | Qo'shimchalar, usuldan chetlanishlar yoki istisnolar (Дополнения, отклонения или исключения из метода) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устойчивость к электростатическим разрядам | UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел VI, § 1, таб. № 6.1 | O’zMSt IEC 61000.4.2-2023 раздел 8.3 | Результаты испытаний приведены в табл. № 1 | Отсутствуют |
| 2 | Устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам (пачкам) | UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел III, § 2, таб. № 3.2 | O ‘z MSt IEC 61000-4-4:2023 раздел 8 | Результаты испытаний приведены в табл. № 2 | Отсутствуют |
| 3 | Устойчивость к выбросу напряжения | UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел III, §2, таб. № 3.2 | Oʻz MSt IEC 61000-4-5:2023 раздел 8 | Результаты испытаний приведены в табл. № 3 | Отсутствуют |
| 4 | Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям | UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел I, § 4, таб. № 1.3 | ГОСТ 30804.4.11-2013 раздел 8 | Результаты испытаний приведены в табл. № 4 | Отсутствуют |
| 5 | Устойчивость к кондуктивным помехам, вызванным радиочастотными полями | UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел III, § 1, таб. № 3.1 | O'z MSt IEC 61000-4-6:2023 п.8 | Результаты испытаний приведены в табл. № 5 | Отсутствуют |
| 6 | Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю | UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел IV, § 1, таб. № 4.1 | O‘zMSt IEC 61000-4-3:2023 раздел 8 | Результаты испытаний приведены в табл. № 6 | Отсутствуют |
| 7 | Уровень напряженности поля ИРП | UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел V, § 1, таб. № 5.1 | ГОСТ CISPR 14-1-2022 раздел 9 | Результаты испытаний приведены в табл. № 7 | Отсутствуют |
| 8 | Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера | UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел I, § 3, таб. № 1.3 | O‘zMSt IEC 61000-3-3:2023 п.4 | Результаты испытаний приведены в табл. № 8 | Отсутствуют |
| 9 | Гармонические составляющие тока | UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел I, § 1, таб. № 1.1 | O‘zMSt IEC 61000-3-2:2023 п.6.2 | Результаты испытаний приведены в табл. № 9 | Отсутствуют |
| 10 | Уровень напряжения ИРП на сетевых зажимах | UzTR 389-010:2016 Приложение № 2 Раздел V § 1 таб.5.2, 5.3 | ГОСТ CISPR 14-1-2022 п.5 | Результаты испытаний приведены в табл. № 10 | Отсутствуют |

1- Устойчивость к электростатическим разрядам

| 1 | Устойчивость к электростатическим разрядам | UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел VI, § 1, таб. № 6.1 | O’zMSt IEC 61000.4.2-2023 раздел 8.3 | Результаты испытаний приведены в табл. № 1 | Отсутствуют |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Muofiqlik tog’risidagi xulosa (Заключение о соответствии):

Представленный образец соответствует требованию:

UzTR.389-010:2016 Приложение № 2:

Раздел VI, § 1, таб. № 6.1;

2- Устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам (пачкам)

| 2 | Устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам (пачкам) | UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел III, § 2, таб. № 3.2 | O‘z MSt IEC 61000-4-4:2023 раздел 8 | Результаты испытаний приведены в табл. № 2 | Отсутствуют |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Muofiqlik tog’risidagi xulosa (Заключение о соответствии):

Представленный образец соответствует требованию:

UzTR.389-010:2016 Приложение № 2:

Раздел III, § 2, таб. № 3.2;

3- Устойчивость к выбросу напряжения

| 3 | Устойчивость к выбросу напряжения | UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел III, §2, таб. № 3.2 | Oʻz MSt IEC 61000-4-5:2023 раздел 8 | Результаты испытаний приведены в табл. № 3 | Отсутствуют |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Muofiqlik tog’risidagi xulosa (Заключение о соответствии):

Представленный образец соответствует требованию:

UzTR.389-010:2016 Приложение № 2:

Раздел III, §2, таб. № 3.2;

4- Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям

| 4 | Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям | UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел I, § 4, таб. № 1.3 | ГОСТ 30804.4.11-2013 раздел 8 | Результаты испытаний приведены в табл. № 4 | Отсутствуют |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Muofiqlik tog’risidagi xulosa (Заключение о соответствии):

Представленный образец соответствует требованию:

UzTR.389-010:2016 Приложение № 2:

Раздел I, § 4, таб. № 1.3;

5- Устойчивость к кондуктивным помехам, вызванным радиочастотными полями

Muofiqlik tog’risidagi xulosa (Заключение о соответствии):

Представленный образец соответствует требованию:

UzTR.389-010:2016 Приложение № 2:

Раздел III, § 1, таб. № 3.1;

6- Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю

| 6 | Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю | UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел IV, § 1, таб. № 4.1 | O‘zMSt IEC 61000-4-3:2023 раздел 8 | Результаты испытаний приведены в табл. № 6 | Отсутствуют |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица № 6

Muofiqlik tog’risidagi xulosa (Заключение о соответствии):

Представленный образец соответствует требованию:

UzTR.389-010:2016 Приложение № 2:

Раздел IV, § 1, таб. № 4.1;

7- Уровень напряженности поля ИРП

| 7 | Уровень напряженности поля ИРП | UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел V, § 1, таб. № 5.1 | ГОСТ CISPR 14-1-2022 раздел 9 | Результаты испытаний приведены в табл. № 7 | Отсутствуют |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица № 7

| Нормы излучаемых помех, dBµV/m (Квазипиковый детектор ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| (30 – 230) MHz-30 dBµV/m (230 – 1000) MHz-37 dBµV/m |  |  |
| № | Частота (MHz) | Измеренное значение, dBµV/m, (QP ) |
| 1 | 266,775 | 12,142 |
| 2 | 238,516 | 14,257 |

Muofiqlik tog’risidagi xulosa (Заключение о соответствии):

Представленный образец соответствует требованию:

UzTR.389-010:2016 Приложение № 2:

Раздел V, § 1, таб. № 5.1;

(согласно ILAC-G8:09/2019 таб.1, правило простого принятия, специфический риск <50 % вероятность ложного принятия)

8- Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера

| 8 | Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера | UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел I, § 3, таб. № 1.3 | O‘zMSt IEC 61000-3-3:2023 п.4 | Результаты испытаний приведены в табл. № 8 | Отсутствуют |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица № 8

| № | Максимальное относительное изменения напряжения dmax < 4 % | Кратковременная доза фликкера Pst < 1.0 | Длительная доза фликкера Pit < 0.65 | Накопленное значение времени Tmax < 500 ms | Максимальное относительное изменение напряжения устанавившегося режима dc < 3.3 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,1 | 0,5 | 0,04 | 0 | 2,5 |
| 2 | 3,0 | 0,8 | 0,04 | 0 | 2,5 |
| 3 | 2,5 | 0,8 | 0,04 | 0 | 2,5 |
| 4 | 1,3 | 0,1 | 0,03 | 0 | 1,7 |

| № | Максимальное относительное изменения напряжения dmax < 4 % | Кратковременная доза фликкера Pst < 1.0 | Длительная доза фликкера Pit < 0.65 | Накопленное значение времени Tmax < 500 ms | Максимальное относительное изменение напряжения устанавившегося режима dc < 3.3 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,4 | 0,2 | 0,03 | 0 | 1,7 |
| 2 | 2,9 | 0,4 | 0,03 | 0 | 1,7 |
| 3 | 2,1 | 0,5 | 0,01 | 0 | 1,7 |
| 4 | 1,8 | 0,1 | 0,04 | 0 | 0,8 |

Muofiqlik tog’risidagi xulosa (Заключение о соответствии):

Представленный образец соответствует требованию:

UzTR.389-010:2016 Приложение № 2:

Раздел I, § 3, таб. № 1.3;

(согласно ILAC-G8:09/2019 таб.1, правило простого принятия, специфический риск <50 % вероятность ложного принятия)

9- Гармонические составляющие тока

| 9 | Гармонические составляющие тока | UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел I, § 1, таб. № 1.1 | O‘zMSt IEC 61000-3-2:2023 п.6.2 | Результаты испытаний приведены в табл. № 9 | Отсутствуют |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица № 9

| Hn | Ueff (%), (1) | Ueff (%), (2) | Limit | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.054 | 0.045 | 0 | Pass |
| 2 | 0.052 | 0.051 | 0,200 | Pass |
| 3 | 0.022 | 0.028 | 0,900 | Pass |
| 4 | 0.024 | 0.050 | 0,200 | Pass |
| 5 | 0.037 | 0.021 | 0,400 | Pass |
| 6 | 0.020 | 0.019 | 0,200 | Pass |
| 7 | 0.053 | 0.035 | 0,300 | Pass |
| 8 | 0.043 | 0.021 | 0,200 | Pass |
| 9 | 0.055 | 0.024 | 0,200 | Pass |
| 10 | 0.039 | 0.048 | 0,200 | Pass |
| 11 | 0.063 | 0.040 | 0,100 | Pass |
| 12 | 0.034 | 0.035 | 0,100 | Pass |
| 13 | 0.042 | 0.032 | 0,100 | Pass |
| 14 | 0.024 | 0.036 | 0,100 | Pass |
| 15 | 0.061 | 0.029 | 0,100 | Pass |
| 16 | 0.052 | 0.059 | 0,100 | Pass |
| 17 | 0.064 | 0.046 | 0,100 | Pass |
| 18 | 0.062 | 0.029 | 0,100 | Pass |
| 19 | 0.052 | 0.021 | 0,100 | Pass |
| 20 | 0.022 | 0.030 | 0,100 | Pass |
| 21 | 0.029 | 0.023 | 0,100 | Pass |
| 22 | 0.036 | 0.048 | 0,100 | Pass |
| 23 | 0.054 | 0.020 | 0,100 | Pass |
| 24 | 0.053 | 0.029 | 0,100 | Pass |
| 25 | 0.048 | 0.048 | 0,100 | Pass |
| 26 | 0.040 | 0.054 | 0,100 | Pass |
| 27 | 0.034 | 0.059 | 0,100 | Pass |
| 28 | 0.050 | 0.046 | 0,100 | Pass |
| 29 | 0.038 | 0.034 | 0,100 | Pass |
| 30 | 0.041 | 0.062 | 0,100 | Pass |
| 31 | 0.026 | 0.040 | 0,100 | Pass |
| 32 | 0.055 | 0.048 | 0,100 | Pass |
| 33 | 0.050 | 0.031 | 0,100 | Pass |
| 34 | 0.041 | 0.021 | 0,100 | Pass |
| 35 | 0.049 | 0.052 | 0,100 | Pass |
| 36 | 0.059 | 0.023 | 0,100 | Pass |
| 37 | 0.039 | 0.026 | 0,100 | Pass |
| 38 | 0.046 | 0.026 | 0,100 | Pass |
| 39 | 0.042 | 0.062 | 0,100 | Pass |
| 40 | 0.038 | 0.061 | 0,100 | Pass |

Muofiqlik tog’risidagi xulosa (Заключение о соответствии):

Представленный образец соответствует требованию:

UzTR.389-010:2016 Приложение № 2:

Раздел I, § 1, таб. № 1.1;

(согласно ILAC-G8:09/2019 таб.1, правило простого принятия, специфический риск <50 % вероятность ложного принятия)

10- Уровень напряжения ИРП на сетевых зажимах

| 10 | Уровень напряжения ИРП на сетевых зажимах | UzTR 389-010:2016 Приложение № 2 Раздел V § 1 таб.5.2, 5.3 | ГОСТ CISPR 14-1-2022 п.5 | Результаты испытаний приведены в табл. № 10 | Отсутствуют |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица № 10

| Нормы напряжения помех, dBµV (Квазипиковое детектор ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| (0.15-0.5) MHz-(66-56) dBµV (0.5-5.0) MHz-56 dBµV (5.0-30.0) MHz-60 |  |  |
| № | Частота (MHz) | Измеренное значение, dBµV, (QP ) |
| 1 | 20,423 | 13,698 |
| 2 | 20,202 | 15,400 |
| 3 | 21,164 | 13,620 |
| 4 | 9,593 | 11,780 |

Muofiqlik tog’risidagi xulosa (Заключение о соответствии):

Представленный образец соответствует требованию:

UzTR.389-010:2016 Приложение № 2:

Раздел V § 1, таб.5.2

(согласно ILAC-G8:09/2019 таб.1, правило простого принятия, специфический риск <50 % вероятность ложного принятия)